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Consércio Intermunicipal de Saneamento
Bésico da Zona da Mata de Minas Gerais






ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Processo Administrativo nº: 035/2026
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO CISAB LAB.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 018/2026
Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE.

Local da sessão pública do pregão: www.ammlicita.org.br
Data de Abertura para lances: 03/08/2026
Horário: 09:00 horas
DADOS DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE VÁLIDO:
WHATSAPP:

E-MAIL VÁLIDO:

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO 
	LOTES
	
	DESCRIÇÃO
	QUANTIDADE
	MARCA
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR 

TOTAL

	LOTE 01
	QUALIFICAÇÃO TÉRMICA
	
	
	

	1
	Autoclave
	Autoclave: Qualificação térmica de autoclave com estudo de homogeneidade e estabilidade térmica realizada por laboratório acreditado pela RBC, com escopo compatível para qualificação térmica, conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025, no ponto 121,0 °C 121,0 °C com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 2,0 °C. Deve ser realizada a qualificação de desempenho, por meio do ensaio com indicador biológico fornecido pela empresa contratada.
	4
	
	
	

	2
	Banho-Maria
	Banho-Maria: Qualificação térmica de Banho-Maria com estudo de homogeneidade e estabilidade térmica realizada por laboratório acreditado pela RBC, com escopo compatível para qualificação térmica, conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025, nos pontos 35,0 °C ± 0,5 °C; 75 ± 2,0 ° C; 80 ± 2,0 ° C.
	2
	
	
	

	3
	Bloco digestor de DQO
	Bloco digestor de DQO com capacidade de operar a 150 ± 2 °C: Qualificação térmica com estudo de homogeneidade e estabilidade RBC, com carga, durante 2 h, no ponto: 150,0 °C com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) 2,0 °C.
	2
	
	
	

	4
	Estufa de sólidos/esterilização
	Estufa de sólidos/esterilização: Qualificação térmica com estudo de homogeneidade e estabilidade realizada por laboratório acreditado pela RBC, com escopo compatível para qualificação térmica, conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025, com carga, durante 2 h, da estufa nos pontos 55, 60 e 180,0 °C com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) 2,0 °C.
	2
	
	
	

	5
	Estufa incubação
	Estufa incubação: Qualificação térmica com estudo de homogeneidade e estabilidade realizada por laboratório acreditado pela RBC, com escopo compatível para qualificação térmica, conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025, com carga, durante 24 h, da estufa nos pontos: 35 °C com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 0,5 °C; 55 e 60 °C com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 2,0 °C.
	4
	
	
	

	6
	Incubadora de DBO
	Incubadora de DBO: Qualificação térmica de incubadora de DBO com estudo de homogeneidade e estabilidade realizada por laboratório acreditado pela RBC, com escopo compatível para qualificação térmica, conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025, com carga, durante 24 h no ponto 20,0 °C com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) 1,0 °C.
	2
	
	
	

	
	
	
	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	
	

	LOTE 02
	CALIBRAÇÃO DE TEMPERATURA
	
	
	

	7
	Termohigrômetro Digital
	Termohigrômetro Digital: Calibração RBC em Termohigrometro Digital. Temperatura nos pontos 19,0; 20,0; 21,0 °C com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) ± 1,0 °C e Umidade nos pontos 20, 50 e 80% com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) ± 5,0 %.
	3
	
	
	

	8
	Termômetro da estufa de sólidos/esterilização
	Termômetro da estufa de sólidos/esterilização: Calibração RBC no controlador de temperatura da estufa de sólidos/esterilização nos pontos: 53,0; 55,0; 57,0; 58,0; 60,0; 62,0; 178,0; 180,0; 182,0 °C com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 2,0 °C.
	2
	
	
	

	9
	Termômetro da Incubadora de DBO
	Termômetro da Incubadora de DBO: Calibração RBC do controlador de temperatura da incubadora de DBO nos pontos: 19,0; 20,0; 21,0 °C - Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 1,0 °C.
	2
	
	
	

	10
	Termômetro de vidro (mercúrio)
	Termômetro de vidro (mercúrio): Calibração RBC em termômetro de vidro nos pontos: -20 °C com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 5,0 °C; 17,0; 21,5 e 26,0 °C com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 3,0 °C; 35,0 °C com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 0,5 °C; 60, 75 e 80 °C com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) 2 °C.
	4
	
	
	

	11
	Termômetro do Bloco Digestor de DQO
	Termômetro do Bloco Digestor de DQO: Calibração RBC em termômetro do bloco digestor de DQO nos pontos: 148,0; 150,0; 152,0 °C com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) 2,0 °C.
	2
	
	
	

	12
	Termostato da autoclave
	Termostato da autoclave: Calibração RBC em termostato de autoclave nos pontos: 119,0; 121,0 e 123,0 °C com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) 2,0 °C.
	4
	
	
	

	
	
	
	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	
	

	LOTE 03
	MASSA
	
	
	

	13
	Balança Analítica
	Balança Analítica: Calibração RBC em balança analítica nos pontos: 0,0010; 0,5000; 10,0000; 20,0000; 50,0000; 70,0000; 100,0000; 140,0000; 200,0000; 210,0000 g com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) 0,0005; 0,0005; 0,0005; 0,0005; 0,0010; 0,0010; 0,0010; 0,0010; 0,0015; 0,0015 g respectivamente. Incluir no certificado de calibração o valor do desvio padrão das leituras e o desvio padrão da repetitividade.
	4
	
	
	

	
	
	
	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	
	

	LOTE 04
	PRESSÃO
	
	
	

	14
	Manômetro da autoclave
	Manômetro da autoclave: Calibração RBC do manômetro classe B capacidade 3 kgf, nos pontos 0; 0,75; 1,5; 2,25 e 3,0 kgf com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 0,06 kgf, exceto no ponto 3,0 kgf que o Erro Máximo Admissível de 0,09 kgf.
	4
	
	
	

	
	
	
	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	
	

	LOTE 05
	VOLUMÉTRICOS (MICROPIPETAS)
	
	
	

	15
	Micropipeta multicanal, com 8 canais, volume variável 40-300 uL (0,04-0,3 mL)
	Micropipeta multicanal, com 8 canais, volume variável 40-300 uL (0,04-0,3 mL): Serviço de manutenção preventiva e calibração RBC de Micropipeta multicanal volume variável em todos os canais nos pontos 40,0; 50,0; 100, 130, 250 e 300 uL com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 5,0% do ponto medido.
	2
	
	
	

	16
	Micropipeta volume variável 0,5-10 uL (0,0005-0,01 mL)
	Micropipeta volume variável 0,5-10 uL (0,0005-0,01 mL): Serviço de manutenção preventiva e calibração RBC de micropipeta de volume variável nos pontos: 0,5; 5,0 e 10,0 uL com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 5% do ponto medido.
	6
	
	
	

	17
	Micropipeta volume variável 1000-10000 uL (1-10 mL)
	Micropipeta volume variável 1000-10000 uL (1-10 mL): Serviço de manutenção preventiva e calibração RBC de Micropipeta volume variável nos pontos 1,0; 5,0 mL e 10,0 mL com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 5,0% do ponto medido.
	6
	
	
	

	18
	Micropipeta volume variável 1000-5000 uL (1-5 mL)
	Micropipeta volume variável 1000-5000 uL (1-5 mL): Serviço de manutenção preventiva e calibração RBC de micropipeta de volume variável nos pontos: 1,0; 2,5 e 5,0 mL com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 5% do ponto medido.
	6
	
	
	

	19
	Micropipeta volume variável 100-1000 uL (0,1-1 mL)
	Micropipeta volume variável 100-1000 uL (0,1-1 mL): Serviço de manutenção preventiva e calibração RBC de micropipeta de volume variável nos pontos: 100,0; 500,0 e 1000,0 uL com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 5% do ponto medido.
	6
	
	
	

	20
	Micropipeta volume variável 20-200 uL (0,02-0,2 mL)
	Micropipeta volume variável 20-200 uL (0,02-0,2 mL): Serviço de manutenção preventiva e calibração RBC de micropipeta de volume variável nos pontos: 20,0; 100,0 e 200,0 uL com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 5% do ponto medido.
	6
	
	
	

	21
	Micropipeta volume variável 2-20 uL (0,002-0,02 mL)
	Micropipeta volume variável 2-20 uL (0,002-0,02 mL): Serviço de manutenção preventiva e calibração RBC de micropipeta de volume variável nos pontos: 2,0; 10,0 e 20,0 uL com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 5% do ponto medido.
	6
	
	
	

	
	
	
	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	
	

	LOTE 06
	FÍSICO-QUÍMICOS
	
	
	

	22
	Condutivímetro com compensação de temperatura
	Condutivímetro com compensação de temperatura: Calibração RBC em condutivímetros. Calibração elétrica nos pontos: 1; 5; 10; 50; 100; 200; 500 e 1000 μS/cm com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) 5% do valor do ponto. Calibração com MRC nos pontos: 1,5; 5; 25; 147; 500 e 1408 μS/cm com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 5% do valor do ponto. Calibração RBC do termo compensador do condutivímetro nos pontos: 20,0; 25,0 e 30,0 °C com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 1,0 °C.
	2
	
	
	

	23
	Oxímetro
	Oxímetro: Calibração RBC de oxímetro nos pontos 0; 5; 8 e 10 mg O2/L com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) 5% do valor do ponto. Temperatura: 20; 25 e 30 °C com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) ± 1 °C.
	2
	
	
	

	24
	pHmetro com compensação de temperatura
	pHmetro com compensação de temperatura: Calibração RBC de pHmetro - Calibração elétrica nos pontos de 1 a 14 pH com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) 5% do valor do ponto. Calibração com MRC nos pontos aproximadamente 4; 6,9 e 10 pH com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) 5% do valor do ponto. Calibração de temperatura nos pontos 15; 20; 25 e 30 °C com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) ± 1 °C.
	6
	
	
	

	LOTE 07
	ESPECTROFOTOMETRIA
	
	
	

	25
	Espectrofotômetro
	Espectrofotômetro: Serviço de manutenção preventiva e calibração RBC do comprimento de onda do espectrofotômetro nos pontos: 420, 515, 530, 570, 640, 664, 665, 750 e 880 nm com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 5% do ponto medido. É necessário que os pontos calibrados sejam o mais próximos possível dos valores. O certificado deverá apresentar os resultados obtidos, a incerteza de medição associada e a rastreabilidade metrológica.
	4
	
	
	

	
	
	
	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	
	

	LOTE 08
	MICROSCOPIA E VIDRARIA ESPECIAL
	
	
	

	26
	Câmara Sedwick-Rafter
	Câmara Sedwick-Rafter: Calibração da câmara confeccionada em vidro, com dimensões de 50 x 20 x 1 mm, reticulada em 1 x 1 mm. O serviço deverá ser realizado por laboratório acreditado pela RBC/INMETRO quando houver escopo aplicável, ou por empresa qualificada com rastreabilidade metrológica comprovada.
	5
	
	
	

	27
	Retículo de Whipple - Microscópio invertido
	Retículo de Whipple - Microscópio invertido: Calibração utilizando micrômetro (régua micrométrica) calibrado para a ocular (PI 10X) e objetivas utilizadas (5x, 10x, 20x e 40x). O serviço deverá ser realizado por laboratório acreditado pela RBC/INMETRO quando houver escopo aplicável, ou por empresa qualificada com rastreabilidade metrológica comprovada.
	2
	
	
	

	
	
	
	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	
	

	LOTE 09
	CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA
	
	
	

	28
	Cabine de segurança biológica
	Cabine de segurança biológica: Qualificação contemplando Velocidade do Fluxo de Ar (Inflow/Downflow); Integridade do Filtro HEPA/ULPA; Visualização do Fluxo de Ar (Ensaio de Fumaça); Contagem de Partículas; Medição dos níveis de iluminação, intensidade de radiação UV e ruído. O serviço deverá ser realizado por laboratório acreditado pela RBC/INMETRO quando houver escopo aplicável, ou por empresa qualificada com rastreabilidade metrológica comprovada.
	2
	
	
	


1- Estão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o cumprimento do objeto deste Pregão, sendo que a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
2- Será integralmente cumprido o fornecimento consoante prazos previstos no Edital e/ou demais anexos, sob pena de aplicação de sanções pela Administração Pública contratante.
3- Entendemos todas as regras do Edital e anexos, e nos comprometemos a cumprir com todas as regras ali estabelecidas.
4- Esta proposta tem validade de 60 dias.

____________________, _____ de _____________ de 2026.

____________________________________________
(Representante legal)
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